## 175
2024年仪器设备周期检定（校准）计划表
单位名称（盖章）：衡阳市疾病预防控制中心
序号 | 管理编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 检验检测所需的参数 | 测量范围或常用量程 | 关键量值 | 生产厂家 | 出厂编号 | 检定单位 | 上次检定（校准）日期 | 检定周期 | 送检科室送检人 | 地点 | 是否检定（强检）设备 | 能力证书第几页第几号 | 代送单位名称 | 代送单位能力证书第几页第几号 | 报价（元）
1 | 22-123 | 环境γ辐射监测仪 | FD-3013B | 周围剂量当量率 | 0.01-200μSv/h | 0.01-200μSv/h | 上海申核电子仪器有限公司 | 02616 |  | 2023-11-10 | 1年 | 放射卫生科戴蕾 | 3018室
2 | 22-125 | X射线多功能质量检测仪 | Barracuda | 管电压、管电流 | （20-155）kV | （60-120）kV | RTI | BCI-13010093 |  | 2023-11-10 | 1年 | 放射卫生科戴蕾 | 3018室
3 | 22-130 | α、β表面污染测量仪 | CoMo170 | α、β表面污染 | （0-105）Bq/cm2 | 0.01Bq/cm2 | NUVIATECH INSTRUMENTS | 8915 |  | 2023-11-10 | 1年 | 放射卫生科戴蕾 | 3018室
4 | 22-131 | X、γ剂量率仪 | AT1123 | 周围剂量当量率 | 50nSv/h-10Sv/h | 50nSv/h-10Sv/h | ATOMTEX | 57154 |  | 2023-11-30 | 1年 | 放射卫生科戴蕾 | 3018室
5 | 22-132 | X、γ个人剂量热释光测量系统 | 360M | 剂量值 | 0.1μSv~12Sv | 0.1μSv~12Sv | 上海锐比检测技术有限公司 | 11224105 |  | 2024-01-15 | 1年 | 放射卫生科戴蕾 | 3018室
6 | 22-134 | 瞬时测氡仪 | KJD-2000R | 氡及其子体浓度 | 1-3000000 Bq/m3 | 1-3000000 Bq/m3 | 四川新先达测控技术有限公司 | 20240116 |  | 2024./2./23 | 1年 | 放射卫生科戴蕾 | 3018室
7 | TJ005 | 肺功能 | ST-150 | Urel=3.0%，k=2 | VC、FVC、mvv |  | 日本福田 | 77030307 | 中检西南检测公司 | 2023.11.13 | 1年 | 体检监护科曹雅琴 | 2033室
8 | TJ011 | 肺功能 | ST-150 | Urel=3.0%，k=2 | VC、FVC、mvv |  | 日本福田 | 15060728 | 中检西南检测公司 | 2023.11.13 | 1年 | 体检监护科曹雅琴 | 2033室
9 | TJ013 | 医用诊断X射线机 | E7252X | U=5.0%，k=2 | （0.001~19.999）cGy |  | 深圳安健 | 12D1174 | 中检西南检测公司 | 2023.11.06 | 1年 | 体检监护科曹雅琴 | 2015室
10 | TJ014 | 车载医用诊断X射线机 | C352 | U=5.0%，k=2 | （0.001~19.999）cGy |  | 上海新黄浦 | G918P-84P855 | 中检西南检测公司 | 2023.1.04 | 1年 | 体检监护科曹雅琴 | 2015室
11 | TJ016 | 诊断型听力计 | AD229b | 仿真耳U=0.5dB,k=2；仿真乳突U=1dB,k=3 | 没有给出测量能力范围 |  | 丹麦 | 8031336 | 湖南省计量检测院 | 2023.11.9 | 1年 | 体检监护科曹雅琴 | 2018室
12 | TJ006 | 诊断型听力计 | AD229b | 仿真耳U=0.5dB,k=2；仿真乳突U=1dB,k=3 | 没有给出测量能力范围 |  | 丹麦 | 3005835 |  | 2022.12.21 | 1年 | 体检监护科曹雅琴 | 2018室
13 | XS-007 | 高精度手持式PM2.5速测仪 | ERZ-2511 | —— | （0.001~150）mg/m3 |  | 青岛圣亚达环保科技有限公司 | 118102 | 广东省计量科学研究院 | 2023.01.11 | 1年 | 消杀灭 | 5031室
14 | XS-005 | 微电脑数字压力计 | DP1000-ⅢB | 1级 | 0-±3000Pa | 分辨率：1Pa | 上海亿欧仪表设备有限公司 | E0140496 | 中检西南计量有限公司 | 2023.11.14 | 1年 | 消杀灭 | 5031室
15 | XS-006 | 变焦体视显微镜 | SZ61TR | —— | 0.67X到4.5X |  | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 5M03953 | 中检西南计量有限公司 | 2023.11.07 | 1年 | 消杀灭 | 5031室
16 | XS-010 | ZEISS体视显微镜 | Stemi508 | —— | 6.3X到50X |  | 德国原装进口 | 3951008117 | 中检西南计量有限公司 | 2023.11.07 | 1年 | 消杀灭 | 5031室
17 | XS-008 | 温度记录仪/温度压力记录仪 | BT-311L / BT-311WY | ±0.1℃ | ‘-40℃到150℃ | ±0.1℃ | 北京创新世纪生化科技发展有限公司 | BT20042101341/ BT20042101340/ BT20042101123BT200525022027 | 中检西南计量有限公司 | 2023.11.10/ 2023.11.10/ 2023.11.10/ 2023.11.10 | 1年 | 消杀灭 | 5031室
18 | xw01-1 | 照度计 | TES-1332A | 照度精确度 | 20万LUX、分辨率：0.1Lux、准确率：±3％ | 照度值 | 泰仕 | 210406131 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
19 | xw01-2 | 照度计 | TES-1332A | 照度精确度 | 20万LUX、分辨率：0.1Lux、准确率：±3％ | 照度值 | 泰仕 | 210703048 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
20 | xw01-3 | 照度计 | TES-1332A | 照度精确度 | 20万LUX、分辨率：0.1Lux、准确率：±3％ | 照度值 | 泰仕 | 230804834 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
21 | xw01-4 | 照度计 | TES-1332A | 照度精确度 | 20万LUX、分辨率：0.1Lux、准确率：±3％ | 照度值 | 泰仕 | 230804899 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
22 | xw03 | 电子声级计 | AWA5636-1 | 噪声精确度 | 频率计权：A C Z 时间计权：F S 频率范围：20Hz12.5kHz 测量上限：>130dB 本机噪声：<25dBA | 噪声 | 杭州爱华 | 398825 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
23 | xw04 | 空盒气压表 | dym3-1 | 大气压力精确度 | 500-1020hpa 温度范围：-30-+40℃ 测量误差不大于3.3hpa | 大气压 | 青岛聚创 | 4192 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
24 | xw07-1 | 激光测距仪 | DISTO D2 | 测距精确度 | 精确度：1.5mm-3mm | 距离 | 上海莱卡 | 1210553697 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
25 | xw07-2 | 激光测距仪 | DISTO D2 | 测距精确度 | 精确度：1.5mm-3mm | 距离 | 上海莱卡 | 1210460190 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
26 | xw05 | 标准声源 | AWA6021A | 声压级精确度 | 114.0dB和94.0dB 声压级误差：±0.25 频率：1000.0Hz±1Hz 谐波失真：≤1.0％ 总失真：≤2.5％ | 声压级 | 杭州爱华 | 1024378 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
27 | xw06 | ZB-B反射光度计 | WSB-3AC/ZB-B | 白度精确度 | 蓝光白度R457、不透明 测量范围：0-200 显示精度：0.1 重复性：≤0.2 | 白度 | 杭州纸邦 | B2403318 |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
28 | xw02-1 | 温湿度计 | TES-1335A | 测量精确度 | 温度 -30～+50℃ 湿度 0～100％RH、测量精度：温度 ±0.5℃ 湿度 ±3％RH | 温度、湿度 | 美国福禄克 | FNLO997T7BF |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
29 | xw02-2 | 温湿度计 | TES-1335A | 测量精确度 | 温度 -30～+50℃ 湿度 0～100％RH、测量精度：温度 ±0.5℃ 湿度 ±3％RH | 温度、湿度 | 美国福禄克 | FNLO9A6L14A |  |  | 1年 | 学校卫生科 | 3033
30 | CDCWJ01-1 | 多参数水质分析仪 | K8900 | 游离氯、二氧化氯:重复性≤2％ ；误差±10％ pH：重复性≤0.01 ；误差±0.03 | 游离氯：0.01-5.00mg/L 二氧化氯：0.02-10.00mg/L pH：6.50-8.50 | 游离氯：0.05、0.3、2mg/L 二氧化氯：0.02-0.1、0.8mg/L pH：6.50、8.50 | 长沙景禾环保科技有限公司 | 50706891202020031901 | 中检西南 | 2023.11.10 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
31 | CDCWJ01-2 | 多参数水质分析仪 | K8900 | 游离氯、二氧化氯、浊度:重复性≤2％ ；误差±10％ pH：重复性≤0.01 ；误差±0.03 | 浊度：0.00-2000NTU 色度：0.0-500.0度 游离氯：0.01-5.00mg/L 二氧化氯：0.02-10.00mg/L pH：6.50-8.50 | 浊度：0.5、1NTU 游离氯：0.05、0.3、2mg/L 二氧化氯：0.02-0.1、0.8mg/L pH：6.50、8.50 | 长沙景禾环保科技有限公司 | 50706891202020031902 | 中检西南 | 2023.11.10 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
32 | CDCWJ01-3 | 多参数水质分析仪 | K8900 | 游离氯、二氧化氯、浊度:重复性≤2％ ；误差±10％ pH：重复性≤0.01 ；误差±0.03 | 浊度：0.00-2000NTU 色度：0.0-500.0度 游离氯：0.01-5.00mg/L 二氧化氯：0.02-10.00mg/L pH：6.50-8.50 | 浊度：0.5、1NTU 游离氯：0.05、0.3、2mg/L 二氧化氯：0.02-0.1、0.8mg/L pH：6.50、8.50 | 长沙景禾环保科技有限公司 | 50706891202020031903 | 中检西南 | 2023.11.10 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
33 | CDCWJ04-1 | 甲醛检测仪 | FP-30MK2(C) | 重复性≤5％ ；误差≤10％ | TAB 008:0.00-0.50mg/m³ | 0.02、0.10 | 理研计器株式会社 | 843020018RN | 中检西南 | 2003.11.29 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
34 | CDCWJ05-2 | 温湿度计 | 971 | 温度：重复性±0.5 ；误差±2 湿度：重复性±2％ ；误差±7％ | 温度5-50℃，湿度10-90％RH | 25℃、80％RH | FLUKE | 2441047 | 衡阳市计量测试中心 | 2023.12.1 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
35 | CDCWJ06-1 | 便携式红外线气体分析器CO2 | GXH-3010E1 | 重复性≤1％ ；误差≤2％ | 0-0.500% | 0.15 | 华云分析仪器研究所有限公司 | 060313 | 中检西南 | 2003.11.29 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
36 | CDCWJ07-1 | 便携式红外线气体分析器CO | GXH-3011A1 | 重复性≤1％ ；误差≤2％ | (0-50.0)×106 | 10 | 华云分析仪器研究所有限公司 | 020879 | 中检西南 | 2003.11.29 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
37 | CDCWJ07-2 | 便携式红外线气体分析器CO | GXH-3011A1 | 重复性≤1％ ；误差≤2％ | (0-50.0)×106 | 10 | 华云分析仪器研究所有限公司 | 021232 | 中检西南 | 2003.11.29 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
38 | CDCWJ08-2 | 声级计 | HS5633A | 符合JJG778-2019要求 | 35-120dB | 55 | 嘉兴恒升电子厂 | 201915167 | 中检西南 | 2023.12.1 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
39 | CDCWJ10-1 | SX712型ORP计 | SX712 |  | 0±1999mV | 600 | SANXIN | SX712X18071043 | 中检西南 | 2003.11.6 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
40 | CDCWJ10-2 | SX712型ORP计 | SX712 |  | 0±1999mV | 600 | SANXIN | SX712X18071051 | 中检西南 | 2003.11.6 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
41 | CDCWJ12-1 | 泳池和Spa用光度计 | ColorQ | 重复性≤2％；误差±10 | 0-20mg/L | 5、10 | LaMotte | 60243-2016 | 中检西南 | 2023.9.21 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
42 | CDCWJ12-2 | 泳池和Spa用光度计 | ColorQ | 重复性≤2％；误差±10 | 0-20mg/L | 5、10 | LaMotte | 60244-2016 | 中检西南 | 2023.9.21 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
43 | CDCWJ13-1 | 微电脑（多功能）激光粉尘仪 | LD-5C(B) | 重复性≤2％ ；相对误差≤20％ | 0.001-100mg/m³ | 0.050、0.150 | 北京绿林创新数码科技有限公司 | 6C714223 | 中检西南 | 2023.11.29 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
44 | CDCWJ13-2 | 微电脑（多功能）激光粉尘仪 | LD-5C(B) | 重复性≤2％ ；相对误差≤20％ | 0.001-100mg/m³ | 0.050、0.150 | 北京绿林创新数码科技有限公司 | 6C811488 | 中检西南 | 2023.9.21 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
45 | CDCWJ14-1 | 风速仪 | BYWF-2001 |  | 0.1-25.0m/s | 0.5 | 北京宝云兴业科贸有限公司 | 190400711 | 中检西南 | 2023.9.21 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
46 | CDCWJ15-1 | 多参数水质分析仪 | RW 7 | 游离氯、二氧化氯、浊度:重复性≤2％ ；误差±10％ pH：重复性≤0.01 ；误差±0.03 | 游离氯：0.01-5.00mg/L 二氧化氯：0.02-10.00mg/L pH：6.50-8.50 | 浊度：0.5、1NTU 游离氯：0.05、0.3、2mg/L 二氧化氯：0.02-0.1、0.8mg/L pH：6.50、8.50 | 英国百灵达有限公司 | 07101180018 | 中检西南 | 2023.11.10 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
47 | CDCWJ15-2 | 多参数水质分析仪 | RW 7 | 游离氯、二氧化氯、浊度:重复性≤2％ ；误差±10％ pH：重复性≤0.01 ；误差±0.03 | 浊度：0.00-2000NTU 游离氯：0.01-5.00mg/L 二氧化氯：0.02-10.00mg/L pH：6.50-8.50 | 浊度：0.5、1NTU 游离氯：0.05、0.3、2mg/L 二氧化氯：0.02-0.1、0.8mg/L pH：6.50、8.50 | 英国百灵达有限公司 | 07101180018 | 中检西南 | 2023.11.10 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
48 | CDCWJ15-3 | 多参数水质分析仪 | RW 7 | 游离氯、二氧化氯、浊度:重复性≤2％ ；误差±10％ pH：重复性≤0.01 ；误差±0.03 | 游离氯：0.01-5.00mg/L 二氧化氯：0.02-10.00mg/L pH：6.50-8.50 | 浊度：0.5、1NTU 游离氯：0.05、0.3、2mg/L 二氧化氯：0.02-0.1、0.8mg/L pH：6.50、8.50 | 英国百灵达有限公司 | 07101180018 | 中检西南 | 2023.11.10 | 1年 | 公共场所卫生监测科刘伟 | 3017房
49 | ZH-J-080 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 2级 | 40-140dBA | 40-140dBA | 杭州爱华仪器有限公司 | B071148 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
50 | ZH-J-079 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 2级 | 40-140dBA | 40-140dBA | 杭州爱华仪器有限公司 | B071143 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
51 | ZH-J-081 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 2级 | 40-140dBA | 40-140dBA | 杭州爱华仪器有限公司 | B071139 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
52 | ZH-J-082 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 2级 | 40-140dBA | 40-140dBA | 杭州爱华仪器有限公司 | B071146 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
53 | ZH-H-003 | 智能电子皂膜流量计 | TH-ZM8 | 误差±1% | 200-2000ml/min | 200-2000ml/min | 武汉市天虹智能仪表厂 | 161004008 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
54 | ZH-J-066 | 辐射热计 | JTR09 | 精度：±5% | 0～10KW/㎡ | 0～10KW/㎡ | 北京世纪建通环境技术有限公司 | 3171303132 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
55 | ZH-J-032 | 振动计 | AWA5933 | ＜0.5% | 10Hz～1000Hz（Hz） | 10Hz～1000Hz（Hz） | 杭州爱华仪器有限公司 | 24087 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
56 | ZH-J-072 | 空盒气压表 | DYM3 | 误差不大于2.0hPa | 800-1064 KPa | 800-1064 KPa | 上海隆拓仪器设备有限公司 | 10846 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
57 | ZH-J-059 | 空盒气压表 | DYM3 | 误差不大于2.0hPa | 800-1064 KPa | 800-1064 KPa | 鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 | 12053112 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
58 | ZH-J-103 | 场强仪 | HI-3604 | 电场：1V/m-199kV/m | 电场：1 V/m –200 kV/m,磁场：0.2mG-20 gauss | 电场：1 V/m –200 kV/m,磁场：0.2mG-20 gauss | 美国HOLADAY | 200333 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
59 | ZH-J-069 | 机械通风干湿表 | DHM2 | ±0.2℃ | 湿度范围： 10%RH～100%RH温度范围： -36℃～46℃ | 湿度范围： 10%RH～100%RH温度范围： -36℃～46℃ | 上海轶品仪器仪表有限公司 | 20781 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
60 | ZH-J-070 | 机械通风干湿表 | DHM2 | ±0.2℃ | 湿度范围： 10%RH～100%RH温度范围： -36℃～46℃ | 湿度范围： 10%RH～100%RH温度范围： -36℃～46℃ | 上海轶品仪器仪表有限公司 | 20457 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
61 | ZH-H-001 | 孔口流量校准器 | ZR-5040 | ±1.5% | 10～20L，80～130L，700～1200L | 10～20L，80～130L，700～1200L | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 15070183 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
62 | ZH-K-008 | 智能大气压计 | LTP-202 | 0.5FS% | 气压：60.00～110.00KPa | 气压：60.00～110.00KPa | 上海隆拓仪器设备有限公司 | 509100 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
63 | ZH-H-002 | 声校准器 | HS6020 | 声压级精度：±0.3dB(20℃±5℃) | 声压级：94dB（以2×10 -5 Pa为参考） | 声压级：94dB | 国营四三八〇厂嘉兴分厂 | 6015026 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
64 | ZH-J-016 | 多功能声级计 | AWA5688 | 2级 | 测量上限130dB | 测量上限130dB | 杭州爱华仪器有限公司 | 321583 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
65 | ZH-J-034 | 照度计 | TES-1330A | ±0.5%f.s | 200/2000/20000/200000Lux,20000 lux-reading x 10 | 200/2000/20000/200000Lux,20000 lux-reading x 10 | 泰仕电子工业股份有限公司 | 190302449 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
66 | ZH-J-037 | 照度计 | TES-1330A | ±0.5%f.s | 200/2000/20000/200000Lux,20000 lux-reading x 10 | 200/2000/20000/200000Lux,20000 lux-reading x 10 | 泰仕电子工业股份有限公司 | 190302339 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
67 | ZH-J-041 | 手持风速计 | ABH-4224 | 分辨率精度0.1m/s | 0.9-35.0m/s | 0.9-35.0m/s | 台湾路昌电子企业股份有限公司 | 67430 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
68 | ZH-J-042 | 手持风速计 | ABH-4224 | 分辨率精度0.1m/s | 0.9-35.0m/s | 0.9-35.0m/s | 台湾路昌电子企业股份有限公司 | 67429 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
69 | ZH-J-005 | 多功能声级计 | AWA5688 | 2级 | 测量上限130dB | 测量上限130dB | 杭州爱华仪器有限公司 | 10336724 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
70 | ZH-J-006 | 个人噪声剂量计 | AWA5912 | 2级 | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 杭州爱华仪器有限公司 | 371437 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
71 | ZH-J-007 | 个人噪声剂量计 | AWA5912 | 2级 | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 杭州爱华仪器有限公司 | 371442 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
72 | ZH-J-008 | 个人噪声剂量计 | AWA5912 | 2级 | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 杭州爱华仪器有限公司 | 371443 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
73 | ZH-J-009 | 个人噪声剂量计 | AWA5912 | 2级 | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 杭州爱华仪器有限公司 | 371447 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
74 | ZH-J-015 | 个人噪声剂量计 | AWA5912 | 2级 | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 声压级测量范围：60dBA—140dBA | 杭州爱华仪器有限公司 | 371452 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
75 | ZH-H-004 | 电子流量计 | EE-1001B | 示值误差不超过±2% | 200—5500mL/min | 200—5500mL/min | 深圳国技仪器有限公司 | 100300465 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
76 | ZH-H-005 | 孔口流量校准器 | EE-5052 | 优于±1.5% | 5—1500L/min | 5—1500L/min | 深圳国技仪器有限公司 | 100200465 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
77 | ZH-J-048 | 便携式红外线CO/CO2分析器 | GXH—3010/3011AE | 线性误差±2%FS | CO:0~50.0X10-6 CO2:0~500% | CO:0~50.0X10-6 CO2:0~500% | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 070417 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
78 | ZH-H-006 | 智能皂膜流量计 | SP PLUS型 | 最大允许误差1% | 200-2000ml/min | 200-2000ml/min | 苏州兰化仪器有限公司 | 532022062159 |  |  | 1年 | 职环科 | 3018
79 | 00101807 | 生物显微镜 | E200 | —— | 10~40倍 | —— | Nikon | 142353 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6006
80 | 00102402 | 相差显微镜 | WMS-1037 | —— | 40~1000倍 | —— | 上海无陌光学仪器有限公司 | 2024022552 |  |  | 1年 |  | 6006
81 | 00107001 | 碘元素检测仪 | OTT-I-P50 | —— | 尿碘10-1000μg/L、盐碘5-200mg/KG、水碘1-100μg/L | —— | 襄阳文特斯卫生科技有限公司 | 20180164 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6018
82 | 00107501 | 微波消解仪 | ETHOS UP | —— | —— | —— | 莱伯泰科Milestone，意大利 | 16101632 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6041
83 | 00107502 | 微波消解仪 | ETHOS UP | —— | —— |  | 莱伯泰科Milestone，意大利 | 16101618 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6011
84 | 00107701 | 样品全自动石墨消解前处理系统 | DEENA-M | —— | 消解池温度控制：室温-240℃ |  | Thomas cain | 021034 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6041
85 | 00108301 | 电感耦合等离子质谱分析仪 | iCAP Q | —— | —— | —— | 美国Thermo fisher（赛默飞世尔） | ICAPQ01851 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6039
86 | 00108602 | 双道原子荧光分光光度计 | AFS-9700 | —— | 三个数量级 | —— | 北京科创海光仪器有限公司 | 9700/214587 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6007、6008
87 | 00108701 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | LC-AFS6500 | —— | —— | —— | 北京海光仪器有限公司 | 218497 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6007、6008
88 | 00109502 | 手持折光仪（尿比重计） | SY.35-T | —— | 1.000-1.070 | —— | 北京卓川电子科技有限公司 | 03232 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6018
89 | 00110101 | 液相色谱-质谱联用仪 | TSQ QUANTIS | —— | —— | —— | 美国Thermo fisher（赛默飞世尔） | TSQ-Q-10344 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6040
90 | 00112701 | 连续流动分析仪 | SAN++5000 | —— | —— | —— | 荷兰Skalar | 192930 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6005
91 | 00190604 | 高温箱式电阻炉 | SX2-4-10 | —— | 最高1000℃ | —— | 上海跃进医疗器械有限公司 | 06111327 | 衡阳市计量测试中心 | 45189 | 1年 | 理检科 | 6033
92 | 00190605 | 高温箱式电炉 | TC16L-12 |  | 1200℃ |  | 河南恩格窑炉机械设备有限公司 | 26031 |  |  | 1年 | 理检科 | 6033
93 | 00192401 | 微控数显电热板 | EG35C | —— | 最高350℃ | —— | 北京莱伯泰科 | 110513G2211 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6041
94 | 00192402 | 微控数显电热板 | EG35A | —— | 最高350℃ | —— | 北京莱伯泰科 | 130121G4361 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6041
95 | 00192403 | 智能样品处理器 | VB24 UP | —— | 最高210℃ | —— | 北京莱伯泰科 | 161213D2297 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6041
96 | 00192404 | 智能电热板 | SD34-1 | —— | 最高350℃ | —— | 天津拓至明实验仪器技术开发有限公司 | 072 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6041
97 | 00192405 | 调压电热板 | TD227 | —— | 最高700℃ | —— | 天津拓至明实验仪器技术开发有限公司 | 058 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6041
98 | 00192406 | 调压电热板 | TD347 | —— | 最高700℃ | —— | 天津拓至明实验仪器技术开发有限公司 | 143 | 中检西南计量有限公司 | 45236 | 1年 | 理检科 | 6041
99 | 00200304 | 酒精比重计 | —— | —— | 0~50%（V/V） | —— | —— | —— | 中检西南计量有限公司 | 45240 | 1年 | 理检科 | 6014
100 | 00200305 | 酒精比重计 | —— | —— | 50~100%（V/V） | —— | —— | —— | 中检西南计量有限公司 | 45240 | 1年 | 理检科 | 6014
101 | —— | 移液器 | 1-10ml | —— | 1-10ml | —— | 艾本德 | R54703K | —— | —— | 1年 | 理检科
102 | —— | 移液器 | 0.5-5ml | —— | 0.5-5ml | —— | 艾本德 | 148668K | —— | —— | 1年 | 理检科
103 | —— | 移液器 | 100-1000ul | —— | 100-1000ul | —— | 艾本德 | P34407K | —— | —— | 1年 | 理检科
104 | —— | 移液器 | 10-100ul | —— | 10-100ul | —— | 艾本德 | H15544K | —— | —— | 1年 | 理检科
105 | —— | 移液器 | 1-20ul | —— | 1-20ul | —— | 艾本德 | G40735L | —— | —— | 1年 | 理检科
106 | —— | 移液器 | 20-200ul | —— | 20-200ul |  | 艾本德 | P39281J | —— | —— | 1年 | 理检科
107 | 00100602 | 实时荧光定量PCR仪 | 7500 | 浓度1—2*10^8copies/uL，温度0—120℃ | 96通量 |  | ABI公司 | 275008319 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5033
108 | 00100603 | 实时荧光定量PCR仪 | 7500 | 浓度1—2*10^8copies/uL，温度0—120℃ | 96通量 |  | ABI公司 | 275051134 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5033
109 | 00100604 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 | 浓度1—2*10^8copies/uL，温度0—120℃ | 96通量 |  | ABI公司 | 272523333 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5033
110 | 00100605 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 | 浓度1—2*10^8copies/uL，温度0—120℃ | 96通量 |  | ABI公司 | 2765221022698 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5033
111 | 00100606 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 | 浓度1—2*10^8copies/uL，温度0—120℃ | 96通量 |  | ABI公司 | 2765221033415 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5033
112 | 00100607 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 | 浓度1—2*10^8copies/uL，温度0—120℃ | 96通量 |  | ABI公司 | 2765221012478 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5033
113 | 00192402 | 986核酸提取仪 | GeneRotex96 | 温度控制：室温—120℃ | 96通量 |  | 西安天隆 | TL39LL2004154 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5019
114 | 00192403 | 全自动核酸提取仪 | SMPE-960 | 温度控制：室温—120℃ | 96通量 |  | 江苏硕世 | 2020050025 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5019
115 | 00195001 | 自动微生物培养系统 | TDR-X120 | 温度20—60℃，湿度0%—100%RH | RT+5～65℃ |  | 迈瑞 | X120210827053 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5011
116 | 00101601 | 洁净工作台 | HRCJ-2D | 风速0.3—0.6m/s,噪声≤672db，震动≤5uM | 1.排风高效过滤器检漏2.垂直气流速度 3.工作窗口气流流向 4.工作窗口气流流速 5.工作区洁净度 6.噪声 7.照度 |  | 海尔 | 20050808HRCJ2D0027 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5037
117 | 00101603 | 洁净工作台 | HRCJ-2D | 风速0.3—0.6m/s,噪声≤672db，震动≤5uM | 1.排风高效过滤器检漏2.垂直气流速度 3.工作窗口气流流向 4.工作窗口气流流速 5.工作区洁净度 6.噪声 7.照度 |  | 海尔 | 20080108 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5009-5010
118 | 00101604 | 洁净工作台 | HRCJ-2D0012 | 风速0.3—0.6m/s,噪声≤672db，震动≤5uM | 1.排风高效过滤器检漏2.垂直气流速度 3.工作窗口气流流向 4.工作窗口气流流速 5.工作区洁净度 6.噪声 7.照度 |  | 海尔 | 20080107 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5018
119 | 00101701 | 二级生物安全柜 | NV-425-400E | 噪声≤67，震动≤5，下降气流流速0.25—0.50，流入气流流速≥0.50，照度≥650，洁净度粒径≥0.5um≤3520 | 1.排风高效过滤器检漏2.垂直气流速度 3.工作窗口气流流向 4.工作窗口气流流速 5.工作区洁净度 6.噪声 7.照度 |  | NUAIR | 104603022106 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
120 | 00101702 | 二级生物安全柜 | NV-425-400E | 噪声≤67，震动≤5，下降气流流速0.25—0.50，流入气流流速≥0.50，照度≥650，洁净度粒径≥0.5um≤3520 | 1.排风高效过滤器检漏2.垂直气流速度 3.工作窗口气流流向 4.工作窗口气流流速 5.工作区洁净度 6.噪声 7.照度 |  | NUAIR | 104546021706 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5020
121 | 00101703 | 生物安全柜 | HFSAFE-Z200 | 噪声≤67，震动≤5，下降气流流速0.25—0.50，流入气流流速≥0.50，照度≥650，洁净度粒径≥0.5um≤3520 | 1.排风高效过滤器检漏2.垂直气流速度 3.工作窗口气流流向 4.工作窗口气流流速 5.工作区洁净度 6.噪声 7.照度 |  | 上海力申 | 1005BB0428 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5011
122 | 0010706 | 生物安全柜 | NV-425-400E | 噪声≤67，震动≤5，下降气流流速0.25—0.50，流入气流流速≥0.50，照度≥650，洁净度粒径≥0.5um≤3520 | 1.排风高效过滤器检漏2.垂直气流速度 3.工作窗口气流流向 4.工作窗口气流流速 5.工作区洁净度 6.噪声 7.照度 |  | NUAIR |  |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5011
123 | 00101707 | 生物安全柜 | NV-425-400E | 噪声≤67，震动≤5，下降气流流速0.25—0.50，流入气流流速≥0.50，照度≥650，洁净度粒径≥0.5um≤3520 | 1.排风高效过滤器检漏2.垂直气流速度 3.工作窗口气流流向 4.工作窗口气流流速 5.工作区洁净度 6.噪声 7.照度 |  | NUAIR | 118708102907 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5019
124 | 00101123 | 生物安全柜 | 1285A2 | 噪声≤67，震动≤5，下降气流流速0.25—0.50，流入气流流速≥0.50，照度≥650，洁净度粒径≥0.5um≤3520 | 1.排风高效过滤器检漏2.垂直气流速度 3.工作窗口气流流向 4.工作窗口气流流速 5.工作区洁净度 6.噪声 7.照度 |  | 赛默飞thermo | 102287 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
125 | 00102002 | 倒置显微镜 | TS100 | 长度（0—10）mm，放大倍数（1X—100X） | 100-1000倍 |  | Nikon | 501320 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
126 | 00102003 | 倒置显微镜 | TS100 | 长度（0—10）mm，放大倍数（1X—100X） | 100-1000倍 |  | Nikon | 302211 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5020
127 | 00101802 | 生物显微镜 | E200 | 长度（0—10）mm，放大倍数（1X—100X） | 100-1000倍 |  | Nikon | 142386 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5009-5010
128 | 00101805 | 生物显微镜 | E200 | 长度（0—10）mm，放大倍数（1X—100X） | 100-1000倍 |  | Nikon | 943587 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5009-5010
129 | 00101809 | 生物显微镜 | EX30 | 长度（0—10）mm，放大倍数（1X—100X） | 100-1000倍 |  | 宁波舜宇 | EX30-14040221 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5009-5010
130 | 00192003 | 孵蛋器 | BSS160-MP GTFS | 湿度（5-99%）；温度（-80—500） |  |  | grumbach-brutgeraete | 07-19-12828 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5020
131 | 00104001 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR85DA | （-0.1—0.5）MPa | 温度60—140℃，最高工作压力0.23mpa |  | 致微 | 202403205 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004
132 | 00104015 | 立式灭菌器 | LMQ.C | （-0.1—0.5）MPa | 温度60—140℃，最高工作压力0.23mpa |  | 山东新华 | 2014A870 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5007-5008
133 | 00104030 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | （-0.1—0.5）MPa | 温度60—140℃，最高工作压力0.23mpa |  | 松下 | R204-3 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5040
134 | 00104031 | 立式灭菌器 | MVS-83 | （-0.1—0.5）MPa | 温度60—140℃，最高工作压力0.23mpa |  | 松下 | 2000367 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
135 | 00103801 | 台式低速离心机 | TDZ4-WS |  | 最高转速：4000r/min |  | 湘仪 | 19000005090796 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
136 | 00103802 | 低速离心机 | TD5Z |  | 最高转速：4000r/min |  | 凯达 | 0605036 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
137 | 00103803 | 台式低速离心机 | TDZ4-WS |  | 最高转速：4000r/min |  | 湘仪 | 19000015090800 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
138 | 00193001 | 微孔板离心机 | MPC-P25 |  | 最高转速：4000r/min |  | 杭州奥盛 | AS-MP25-1298 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5019
139 | 00191901 | 恒温混匀仪 | MS-100 |  | 最高转速：4000r/min |  | 杭州奥盛 | AS-AMS-1249 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
140 | 00105501 | 全自动酶免仪 | URANUS AE 85 | 波长（400—650）nm，吸光度（0.1—1.8）,温度20—60℃,体积0.1—10000uL |  |  | 深圳爱康 | aeak022212216 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004
141 | 00101110 | 酶标仪 | RT-6100 | 波长（400—650）nm，吸光度（0.1—1.8） |  |  | 深圳雷杜 | 571308058B |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
142 | 00101111 | 酶标仪 | RT-6100 | 波长（400—650）nm，吸光度（0.1—1.8） |  |  | 深圳雷杜 | 572310028X |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
143 | 00101112 | 酶标仪 | intinite F50 | 波长（400—650）nm，吸光度（0.1—1.8） |  |  | 帝肯 | 30048684 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5013-5014
144 | 00101213 | 洗板机 | Scientific |  | 清洗体积 50-1000μl(96孔板) |  | Thermo | 888-709030A |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
145 | 00101214 | 洗板机 | WELLWASH |  | 清洗体积 50-1000μl(96孔板) |  | Thermo | 888-702361A |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5013-5014
146 | 00101215 | 洗板机 | Scientific |  | 清洗体积 50-1000μl(96孔板) |  | Thermo | 888-702366A |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
147 | 00107801 | 纯水仪 | Spring-R10i | 进水温度5—40℃，进水压力0.1—0.5Mpa |  |  | ELGA | 022265 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5003
148 | 00107802 | 超纯水处理器 | ULTRA GENTIC | 进水温度5—40℃，进水压力0.1—0.5Mpa |  |  | 湖南世纪 | UGB205850 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5040
149 | 00105301 | 超低温冰箱 | 702 |  | -50～-80℃ |  | Thermo | 807404 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004
150 | 00105304 | 立式超低温保存箱 | DW-86L388A |  | -50～-80℃ |  | 海尔 | BEOEZ VO1TO OOEF4 3JPRA |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
151 | 00105305 | 超低温冰箱 | DW-86L388J |  | -50～-80℃ |  | 海尔 | BEOH9000V00QGL2FJRH7 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5007-5008
152 | 00103402 | 流式细胞仪 | NovoCyte | 浓度1%—100% |  |  | 安捷伦 | 45-1-2004-24855 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004
153 | 00105601 | 核酸蛋白质定量荧光计Qubit4 | Fluorometer | 蓝光LED（*大470nm），红光LED（*大635nm） |  |  | 赛默飞 | 2322622010214 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5011
154 | 00100901 | PFGE（脉冲场凝胶电泳） | BIO-RAD | 电压梯度:*9.5V/cm,增量0.1V/cm,电流:0. |  |  | Power Module | 802BR2604 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5013-5014
155 | 00102802 | FilmArray全自动凝胶成像系统 | Universal HoodⅡ |  |  |  | 美国伯乐 | 721BR13267 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5022-5023
156 | 00192303 | 紫外仪 | WD-9403C |  |  |  | 北京六一 | 149403C096-10 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5039
157 | 00192603 | GenXpert仪器 | xpert |  |  |  | 美国 | 712660 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5007-5008
158 | 00192702 | LED数显摇床 | SLK-O3000-S |  |  |  | SCILOGEX | SP185AC0000312 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
159 | 00191802 | 微量振荡器 | MM-1 |  |  |  | 江苏泰县 | HL5005004 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
160 | 00102401 | 紫外线消毒车 | QY-A型 |  |  |  | 江苏祁裕泰电光源医疗器械有限公司 |  |  |  | 1年 | 微检科
161 | 00102402 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ型 |  |  |  | 上海跃进医用光学器械 | 200102813 |  |  | 1年 | 微检科
162 | 00102403 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ型 |  |  |  | 上海跃进医用光学器械 | 200201597 |  |  | 1年 | 微检科
163 | 00102404 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ型 |  |  |  | 上海跃进医用光学器械 | 200201321 |  |  | 1年 | 微检科
164 | 00102405 | 紫外线消毒车 | ZMJ-A型 |  |  |  | 山东省龙口市现代医疗器械有限公司 |  |  |  | 1年 | 微检科
165 | 00102406 | 紫外线消毒车 | DZS3型 |  |  |  | 科凌医电 | 121210071300 |  |  | 1年 | 微检科
166 | 00102407 | 紫外线消毒车 | QY-A型 |  |  |  | 江苏祁裕泰电光源医疗器械有限公司 |  |  |  | 1年 | 微检科
167 | 00102408 | 紫外线消毒车 | DZS3型 |  |  |  | 科凌医电 | 05051579 |  |  | 1年 | 微检科
168 | 00101401 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | eppendorf | H20795J |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
169 | 00101402 | 单道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | THermo | EH09035 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
170 | 00101403 | 单道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | THermo | TO79757 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
171 | 00101404 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | eppendorf | I29843C |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
172 | 00101405 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | eppendorf | P43089I |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
173 | 00101406 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | eppendorf | L37832B |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
174 | 00101407 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | Thermo | ZX71421 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
175 | 00101408 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | eppendorf | L39331B |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
176 | 00101409 | 单道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | THermo | TO79756 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
177 | 00101410 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | RAININ | B745952859 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5020
178 | 00101411 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | Thermo | EH13916 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
179 | 00101412 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | Thermo | EH14391 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
180 | 00101413 | 单道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | Thermo | EH09039 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
181 | 00101414 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | eppendorf | L39230B |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
182 | 00101415 | 单道移液器 | 0.5～10μL |  | 0.5～10μL |  | eppendorf | N205079F |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
183 | 00101416 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | eppendorf | I29740C |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5037
184 | 00101417 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | eppendorf | I42783J |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5037
185 | 00101418 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | Thermo | EH14403 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5018
186 | 00101419 | 单道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | Thermo | EH09031 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5018
187 | 00101420 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | eppendorf | J10803C |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5018
188 | 00101421 | 单道移液器 | 0.5～10μL |  | 0.5～10μL |  | eppendorf | M16836B |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5018
189 | 00101422 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | eppendorf | EH14392 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5019
190 | 00101423 | 单道移液器 | 0.5～10μL |  | 0.5～10μL |  | Thermo | ZX74477 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5019
191 | 00101424 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | eppendorf | EH13912 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5019
192 | 00101425 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | eppendorf | EH13920 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5019
193 | 00101426 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | eppendorf | L27893C |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5038
194 | 00101427 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | eppendorf | L37818B |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5038
195 | 00101428 | 单道移液器 | 0.5～10μL |  | 0.5～10μL |  | Thermo | G22519j |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5011
196 | 00101429 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | eppendorf | M26824B |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5011
197 | 00101430 | 单道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | eppendorf | R27178I |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5011
198 | 00101431 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | Thermo | ZX06461 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5011
199 | 00101432 | 单道移液器 | 0.5～10μL |  | 0.5～10μL |  | Thermo | ZX66213 |  |  | 1年 | 微检科
200 | 00101433 | 单道移液器 | 0.5～10μL |  | 0.5～10μL |  | Thermo | H34132J |  |  | 1年 | 微检科
201 | 00101434 | 单道移液器 | 20～200μL |  | 20～200μL |  | Thermo | I30019C |  |  | 1年 | 微检科
202 | 00101435 | 单道移液器 | 100～1000μL |  | 100～1000μL |  | eppendorf | I42478J |  |  | 1年 | 微检科
203 | 00101301 | 12通道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | eppendorf | N15343C |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5005
204 | 00101302 | 12通道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | eppendorf | K21987B |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
205 | 00101303 | 8通道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | THermo | KJ30821 |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5034
206 | 00101304 | 8通道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | eppendorf | J12665J |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5018
207 | 00101305 | 8通道移液器 | 0.5～10μL |  | 0.5～10μL |  | eppendorf | L47748J |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5019
208 | 00101306 | 8通道移液器 | 10～100μL |  | 10～100μL |  | eppendorf | J14962B |  |  | 1年 | 微检科
209 | 00101307 | 8通道移液器 | 50～300μL |  | 50～300μL |  | Thermo | ZX39556 |  |  | 1年 | 微检科
210 |  | 4G外置温湿度传感器长探头 | GSP-8G |  | T:-50℃～50℃RH:10%～100% |  | 精创 |  |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004-5006
211 |  | 4G外置温湿度传感器长探头 | GSP-8G |  | T:-50℃～50℃RH:10%～100% |  | 精创 |  |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004-5006
212 |  | 4G外置温湿度传感器长探头 | GSP-8G |  | T:-50℃～50℃RH:10%～100% |  | 精创 |  |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004-5006
213 |  | 4G外置温湿度传感器长探头 | GSP-8G |  | T:-50℃～50℃RH:10%～100% |  | 精创 |  |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004-5006
214 |  | 4G外置温湿度传感器长探头 | GSP-8G |  | T:-50℃～50℃RH:10%～100% |  | 精创 |  |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004-5006
215 |  | 4G外置温湿度传感器长探头 | GSP-8G |  | T:-50℃～50℃RH:10%～100% |  | 精创 |  |  |  | 1年 | 微检科 |  | 5004-5006
216 |  | 玻璃温度计 | -50～50℃ |  | -50～50℃ | [5 empty] | 1年 | 微检科
217 |  | 玻璃温度计 | -50～50℃ |  | -50～50℃ | [5 empty] | 1年 | 微检科
218 |  | 玻璃温度计 | -50～50℃ |  | -50～50℃ | [5 empty] | 1年 | 微检科
总计